## pakiet X
Pakiet nr I - wartość szacunkowa
L.p. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Jednostka miary - szt. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn A X B = C | VAT% | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F | Nazwa handlowa i producent
|  |  |  | A | B | C | D | E | F | G
1. | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy:
Wymagania:
Gwóźdź piszczelowy pozwalający jednocześnie na użycie go jako gwóźdź kompresyjny lub rekonstrukcyjny.
Długość L=240÷550mm (ze skokiem co 5mm) do długości 520mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8÷19mm ze skokiem (co 1mm), w wersji litej (z asymetrycznym końcem) i w wersji kaniulowanej. Wszystkie średnice gwoździ powinny mieć taką samą średnicę śrub ryglujących. Średnica części bliższej gwoździa dla średnic d=8÷9mm nie może być większa niż 10mm. Możliwość kompresji zarówno w części bliższej jak i w części dalszej. W części bliższej co najmniej 5 otworów (w tym 2 gwintowane otwory rekonstrukcyjne oraz jeden dynamiczny) zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach. W części dalszej posiadający min. 5 otworów (w tym co najmniej 1 kompresyjny) zapewniających co najmniej czteropłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kaniulowanych i max. 9mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ litych. W części bliższej ścięcie mające na celu ochronę więzadła właściwego rzepki.
Trójkątny przekrój poprzeczny gwoździ z części dalszej obejmujący również otwór kompresyjny w części bliższej, zapewniający obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. W otworach rekonstrukcyjnych zapewniający stosowanie rygli zarówno o średnicy ø4,5 jak i ø5,0. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 6 rozmiarach w zakresie 0÷25mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość użycia tytanu/stopu tytanu.
Przedmiot przetargu:
Gwóźdż lity
| o średnicy 8 mm ,długości : 300 mm,330 mm,390 mm |  |  | 6 | 511 | 3066 | 7% | 214.62 | 3280.62
Gwóźdź kaniulowany
| o średnicy 10 mm,długości : 315 mm,345 mm, 375 |  |  | 6 | 660 | 3960 | 7% | 277.2 | 4237.2
| o średnicy11 mm, długości : 345 mm,360 mm,375 mm, 390 mm |  |  | 8 | 660 | 5280 | 7% | 369.6 | 5649.6
2. | Gwóźdź śródszpikowy udowy uniwersalny:
Wymagania:
Jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia wszystkich złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej lub wstecznej)
Długość L=240÷600mm (ze skokiem co 5mm) do długości 520mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8÷19mm ze skokiem (co 1mm) w wersji litej i w wersji kaniulowanej, lewy i prawy. Wszystkie średnice gwoździ powinny mieć taką samą średnicę śrub ryglujących. Średnica części bliższej gwoździa dla średnic d=8÷13mm nie może być większa niż 13mm. W części dalszej posiadający min. 4 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa dla gwoździ kaniulowanych i 9mm od końca gwoździa dla gwoździ litych. W części bliższej posiadający szereg otworów zapewniających w zależności od potrzeb rekonstrukcyjne, kompresyjne lub wsteczne blokowanie gwoździa.
Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 ryglami o średnicy ø6,5.
Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania ryglami o średnicy ø4,5 oraz dodatkowo ryglami o średnicy ø6,5 stabilizującymi.
Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 ryglami lub zestawem blokującym o średnicy ø6,5. Zapewnia zastosowanie 2 dodatkowych rygli o średnicy ø4,5 przy wieloodłamowych złamaniach.
W części dalszej blokowany ryglami o średnicy ø4,5.
Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalających na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 6 rozmiarach w zakresie 0÷25mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość użycia tytanu/stopu tytanu.
Przedmiot przetargu:
Gwóźdż lewy kaniulowany:
| o średnicy12mm-długości:300,320,340,360,380,400,420 mm |  |  | 14 | 669 | 9366 | 7% | 655.62 | 10021.62
gwóźdź prawy kaniulowany:
| o średnicy12mm-dł.:300,320,340,360,380,400,420 mm |  |  | 14 | 669 | 9366 | 7% | 655.62 | 10021.62
Komplet blokująco-zaślepiający:
| śruby blokujące ø4,5(w tym z krótkim gwintem do metody kompresyjnej) od 35mm do 70mm |  |  | 40 | 33 | 1320 | 7% | 92.4 | 1412.4
| śruby zaślepiające w rozmiarach w zakresie 0 ÷ 25mm |  |  | 20 | 26 | 520 | 7% | 36.4 | 556.4
3. | Gwóźdź śródszpikowy ramienny kompresyjny:
Wymagania:
Długość L=180÷400mm (ze skokiem co 5mm) do długości 330mm pokryty celownikiem, średnica d=6÷13mm ze skokiem (co 1mm) w wersji litej z asymetrycznym końcem i średnica d=8÷13mm ze skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej. Średnica części bliższej gwoździa dla średnic d=6÷8mm nie może być większa niż 9mm.
Gwóźdź wraz z celownikiem ma zapewniać blokowanie w części bliższej zarówno przy standardowym kompresyjnym blokowaniu jak i skośnym kątowym wprowadzeniu wkręta blokującego w otwór kompresyjny zarówno z góry jak i z dołu z zachowaniem kompresji.
W części dalszej min. 4 otwory ryglujące zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej), z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kaniulowanych i max. 9mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ litych.
Owalny kształt gwoździa w części bliższej ułatwiający wprowadzanie metodą retrograde. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 6 rozmiarach w zakresie 0÷25mm stopniowane co 5mm.
Jeden wspólny celownik do gwoździ ramiennych zarówno rekonstrukcyjnych jak i kompresyjnych. System wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość użycia tytanu/stopu tytanu.
Przedmiot przetargu:
Gwóźdź kaniulowany:
| o średnicy 8 mm dł.: 220 mm |  |  | 2 | 420 | 840 | 7% | 58.8 | 898.8
| o średnicy 9 mm dł.: 220,280 mm |  |  | 4 | 420 | 1680 | 7% | 117.6 | 1797.6
Komplet blokująco-zaślepiający:
| śruby blokujące Ø 4,5(w tym z krótkim gwintem do zastosowania kompresji) od 30 mmm do 60 mm |  |  | 14 | 33 | 462 | 7% | 32.34 | 494.34
| śruba zaślepiająca w sześciu rozmiarach w zakresie 0 ÷ 25mm |  |  | 5 | 26 | 130 | 7% | 9.1 | 139.1
[6 empty] | 35990 |  |  | 38509.3

## wartość IX
WARTOŚĆ SZACUNKOWA - dynamiczny stabilizator kłykciowy (system DSK)
PAKIET NR IX
L.p. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 sztukę | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F | Uwagi
|  |  | A | B | C | D | E | F
1. | Płytka ustalająca DSK 95 o kąt liczba otworów od 8 do 14 | szt. | 10 | 370 | 3700 | 7% | 259 | 3959
2. | Śruba zespalająca L = 55 - 70 mm | szt. | 10 | 140 | 1400 | 7% | 98 | 1498
3. | Śruba kompresyjna , L = 36 mm | szt. | 10 | 15 | 150 | 7% | 10.5 | 160.5
[5 empty] | 5.250,00 |  |  | 5.617,50

## wartość VIII
WARTOŚĆ SZACUNKOWA - dynamiczny stabilizator biodrowy (system DHS)
PAKIET NR VIII
L.p. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 sztukę | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F | Uwagi
|  |  | A | B | C | D | E | F
1. | Płytka ustalająca kąt 130 o; 135o; 140 o; 145 o; 150o Liczba otworów 2 - 12 | szt. | 30 | 370 | 11100 | 7% | 777 | 11877
2. | Śruba szyjkowa zespalająca gąbczasta L = 70 - 120 mm | szt. | 30 | 140 | 4200 | 7% | 294 | 4494
3. | Śruba kompresyjna , L = 36 mm | szt. | 30 | 15 | 450 | 7% | 31.5 | 481.5
[5 empty] | 15.750,00 |  |  | 16.852,50

## Wartość VI
WARTOŚĆ SZACUNKOWA - endoproteza stawu kolanowego
Endoproteza kłykciowa tylnie związana, modularna - trzyczęściowa (część udowa, część piszczelowa, wkładka stawowa)
PAKIET NR VI
L.p. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 sztukę | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F | Uwagi
|  |  | A | B | C | D | E | F
1. | Komponent udowy anatomiczny ( prawy i lewy) ze stopu kobaltowego z możliwością dokręcenia przedłużki i bloczków do każdej pierwotnej części udowej, w co najmniej siedmiu rozmiarach.Możliwość łączenia rozmiarów ( rozmiar w góre i rozmiar w dół ) | szt. | 30 | 3300 | 99000 | 7% | 6930 | 105930
2. | Komponent piszczelowy uniwersalny ze stopu tytanowego z możliwością dokręcenia przedłużki i klinów do każdej pierwotnej części piszczelowej, w co najmniej siedmiu rozmiarach.Możliwość łączenia rozmiarów ( rozmiar w góre i rozmiar w dół ) | szt. | 30 | 1650 | 49500 | 7% | 3465 | 52965
3. | Wkładka stawowa polietylenowa mocowana zatrzaskowo na całym obwodzie z możliwością zastosowania specjalnej wkładki z dodatkową stabilizacją więzadeł pobocznych, zapewniających półzwiązanie endoprotezy. | szt. | 30 | 800 | 24000 | 7% | 1680 | 25680
4. | Cement kostny z Gentamycyną 1 x 50 g. | szt. | 30 | 250 | 7500 | 7% | 525 | 8025
[5 empty] | 180.000,00 |  |  | 192.600,00

## pakiet
CZĘŚĆ III - FORMULARZ CENOWY
SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE
L.p. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 sztukę | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F | Uwagi
|  |  | A | B | C | D | E | F
1. | Szafka przyłóżkowa przeznaczona do wyposażenia sal chorych w placówkach służby zdrowia. | szt. | 45
2. | Szafka przyłóżkowa przeznaczona do wyposażenia sal chorych w placówkach służby zdrowia. | szt. | 10
RAZEM