## PAKIET
CZĘŚĆ III - FORMULARZ CENOWY
L.p. | Asortyment | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn D x E= F | Stawka podatku VAT | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę | Numer katalogowy
[6 empty] | VAT % |  | F + H = I
1 | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy: | komp. | 15 |  | 0 | 7% | 0 | 0
Wymagania:
Gwóźdź piszczelowy rekonstrukcyjny (kompresyjno – rekonstrukcyjny).Długość L=240÷550mm (ze skokiem co 5mm) do długości 520mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8÷15mm ze skokiem (co 1mm), w wersji litej (z asymetrycznym końcem) oraz w wersji kaniulowanej. Możliwość kompresji zarówno w części bliższej jak i w części dalszej. W części bliższej co najmniej 5 otworów (w tym 2 gwintowane obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz jeden dynamiczny) zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach. W części dalszej posiadający min. 5 otworów (w tym co najmniej 1 kompresyjny) zapewniające co najmniej czteropłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kaniulowanych i max. 9mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ litych. Trójkątny przekrój poprzeczny gwoździ w części dalszej obejmujący również otwór kompresyjny w części bliższej, zapewniający obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji.
W otworach rekonstrukcyjnych zapewnia alternatywne zamienne stosowanie zarówno rygli o średnicy ø4,5 i ø5,0. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 6 rozmiarach w zakresie 0÷25mm stopniowane co 5mm. System wykonany z stali nierdzewnej możliwość użycia tytanu/stopu tytanu.
Komplet: gwóźdź śródszpikowy; 3 śruby blokujące ø4,5 i 2 śruby blokujące o średnicy ø5,0; oraz stosowane zamiennie zaślepka lub śruba kompresyjna.
2 | Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy: | komp. | 2 |  | 0 | 7% | 0 | 0
Wymagania:
Krótki - długość L=200÷280mm (ze skokiem co 5mm) z przedłużonym trzpieniem z 6 stopniową antetorsją, pokryty celownikiem, średnica d=9÷15mm ze skokiem (co 1mm), kąt szyjkowo – trzonowy (125º, 130º oraz 135º), wersja kaniulowana, uniwersalny do kości lewej i prawej. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 11mm wraz ze śrubą kompresyjną, a w części dalszej wkrętami blokującymi o średnicy 4,5. W części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 1 statyczny. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego o średnicy 6,5mm.
Długi - długość L=340÷600mm (ze skokiem co 5mm) z 6 stopniową antetorsją, do długości 520mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=9÷15mm ze skokiem (co 1mm), kąt szyjkowo – trzonowy (125º, 130º oraz 135º), wersja kaniulowana, lewa i prawa. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 11mm wraz ze śrubą kompresyjną, a w części dalszej wkrętami blokującymi o średnicy 4,5. W części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 2 otwory statyczne. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego 6,5mm.
System wykonany z stali nierdzewnej , możliwość użycia tytanu/stopu tytanu.
Komplet: gwóźdź śródszpikowy; śruba zespalająca 11; śruba zespalająca 6,5; 2 śruby blokujące; zaślepka; śruba kompresyjna.
3 | Gwóźdź śródszpikowy udowy: | kompl. | 10 |  | 0 | 7% | 0 | 0
Wymagania:
Jeden gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde.
Długość L=240÷600mm (ze skokiem co 5mm) do długości 520mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8÷16mm ze skokiem (co 1mm) w wersji litej i w wersji kaniulowanej, lewy i prawy. W części dalszej posiadający min. 4 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa dla gwoździ kaniulowanych i 9mm od końca gwoździa dla gwoździ litych. W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego.
Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 ryglami samowiercącymi o średnicy ø6,5.
Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania ryglami o średnicy ø4,5 oraz dodatkowo ryglami o średnicy ø6,5.
Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 ryglami lub zestawem blokującym o średnicy ø6,5. Zapewnia zastosowanie 2 dodatkowych rygli o średnicy ø4,5 przy wieloodłamowych złamaniach.
W części dalszej blokowany ryglami o średnicy ø4,5.
Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalających na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 6 rozmiarach w zakresie 0÷25mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość użycia tytanu/stopu tytanu.
Komplet: gwóźdź śródszpikowy; 4 śruby blokujące ø4,5 lub po 2 śruby blokujące ø6,5 i ø4,5; zaślepka; śruba kompresyjna.
4 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny kompresyjny: | kompl. | 5 |  | 0 | 7% | 0 | 0
Wymagania:
Długość L=180÷400mm (ze skokiem co 5mm) do długości 330mm pokryty celownikiem, średnica d=6÷13mm ze skokiem (co 1mm) w wersji litej z asymetrycznym końcem i średnica d=8÷13mm ze skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej. Średnica części bliższej gwoździa dla średnic d=6÷8mm nie może być większa niż 9mm. Gwóźdź wraz z celownikiem ma zapewniać blokowanie w części bliższej zarówno przy standardowym kompresyjnym blokowaniu jak i skośnym kątowym wprowadzeniu wkręta blokującego w otwór kompresyjny zarówno z góry jak i z dołu z zachowaniem kompresji. W części dalszej min. 4 otwory ryglujące zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej), z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kaniulowanych i max. 9mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ litych. Owalny kształt gwoździa w części bliższej ułatwiający wprowadzanie metodą retrograde. .
Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w co najmniej 6 rozmiarach w zakresie 0÷25mm stopniowane co 5mm. Jeden wspólny celownik do gwoździ ramiennych zarówno rekonstrukcyjnych jak i kompresyjnych System wykonany ze stali szlachetnej możliwość użycia tytanu/stopu tytanu.
Komplet: gwóźdź śródszpikowy; 4 śruby blokujące(dla średnic d =8÷13mm średnica śrub blokujących 4,5mm;dla średnic d=6÷8mm średnica śrub 4,5 oraz3,5mm); zaślepka; śruba kompresyjna.
5 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny rekonstrukcyjny: | komp. | 5 |  | 0 | 7% | 0 | 0
Wymagania:
Anatomiczny, jeden uniwersalny lewy i prawy w wersji krótkiej i długiej. Długość L=150÷400mm (ze skokiem co 5mm) do długości 330mm pokryty celownikiem, średnica d=6÷13mm ze skokiem (co 1mm) w wersji litej oraz średnica d=8÷13mm ze skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej. Średnica części bliższej gwoździa dla średnic d=8÷10mm nie może być większa niż 10mm. W części dalszej w wersji krótkiej posiadający 2 otwory (w tym 1 dynamiczny) oraz w wersji długiej posiadający min. 4 otwory ryglujące zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej), z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kaniulowanych i max. 9mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ litych. W części bliższej 4 gwintowane otwory na wkręty blokujące zapewniające wielopłaszczyzną stabilizację. W otworach rekonstrukcyjnych zapewnia alternatywne zamienne stosowanie zarówno rygli o średnicy ø4,5 i ø5,0.
Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 6 rozmiarach w zakresie 0÷25mm stopniowane co 5mm. Jeden wspólny celownik do gwoździ ramiennych zarówno rekonstrukcyjnych jak i kompresyjnych. System wykonany ze stali szlachetnej, możliwość użycia tytanu/stopu tytanu.
Komplet: gwóźdź śródszpikowy; 4 śruby blokujące w części bliższej o średnicy ø5,0 lub4,5, i 2 w części dalszej (dla średnic d=8÷13mm średnica śrub blokujących ø4,5;dla średnic d=6÷8mm średnica śrub blokujących 4,5 oraz 3,5) zaślepka;
6 | Wkręty do kości korowej samogwintujący Ø 4,5mm gniazdo sześciokątne | szt | 150 |  | 0 | 7% | 0 | 0
Rozmiar L 12-90 mm
7 | Wkręty do kości łódkowatej samogwintujący – Ø 4,0 mm-gniazdo sześciokątne | szt | 50 |  | 0 | 7% | 0 | 0
Rozmiar L 10-50 mm
8 | Wkręt kostkowy samogwintujący – Ø 4,5 gniazdo sześciokątne | szt | 100 |  | 0 | 7% | 0 | 0
Rozmiar L25-70 mm
9 | Wkręt do kości łódkowaty samogwintujący Ø 3,5 L-10mm-50mm gniazdo sześciokątne | szt | 50 |  | 0 | 7% | 0 | 0
10 | Wkręt do kości drobnych samogwintujący Ø 2,7 gniazdo sześciokątne | szt | 80 |  | 0 | 7% | 0 | 0
Rozmiar L10 -40 mm
11 | Wkręt do kości korowej samogwintujący Ø– 2,0 – gniazdo sześciokątne | szt | 30 |  | 0 | 7% | 0 | 0
Rozmiar L 8-38 mm
12 | Wkręt do kości korowej Ø – 3,5 – samogwintujący –gniazdo sześciokątne | szt | 70 |  | 0 | 7% | 0 | 0
Rozmiar L 12-75 mm
13 | Podkładki Ø 4,5x10 | szt | 6 |  | 0 | 7% | 0 | 0
14 | Podkładki Ø 7,0x16 | szt | 6 |  | 0 | 7% | 0 | 0
15 | Wkręty gąbczaste samogwintujące Ø 6,5 z pełnym gwintem L-25mm-140mm gniazdo sześciokątne | szt | 20 |  | 0 | 7% | 0 | 0
16 | Wkręty gąbczaste samogwintujące Ø 6,5 z gwintem 16mm L-25mm- 120mm gniazdo sześciokątne | szt | 30 |  | 0 | 7% | 0 | 0
17 | Wkręty gąbczaste samogwintujące Ø 6,5 z gwintem 32mm L-40mm-150mm gniazdo sześciokątne | szt | 50 |  | 0 | 7% | 0 | 0
18 | Statyw do wkrętów Ø 3,5,Ø 4,5,Ø 6,5 | szt | 1 |  | 0 | 7% | 0 | 0
19 | Statyw do elementów blokujących gwoździ | szt | 1 |  | 0 | 7% | 0 | 0
20 | Płytka drobna kształtowa T dla wkrętów Ø -2,7 , 5otw. ,grubość -1mm | szt | 2 |  | 0 | 7% | 0 | 0
21 | Płytka drobna kształtowa T, dla wkrętów Ø – 2,0 , 4 otw. grubość – 1mm | szt | 2 |  | 0 | 7% | 0 | 0
22 | Płytka obojczykowa z hakiem ,6-8 otw. Lewa i prawa | szt | 2 |  | 0 | 7% | 0 | 0
23 | Płyta kompresyjna szeroka gruba z ograniczonym kontaktem L-106mm-322mm | szt | 5 |  | 0 | 7% | 0 | 0
24 | Płytka kompresyjna wąska z ograniczonym kontaktem L-51 mm do 155 mm | szt | 5 |  | 0 | 7% | 0 | 0
25 | Płytka piszczelowa wąska ,lewa i prawa ,4-12 otw., L-72mm – 176mm | szt | 2 |  | 0 | 7% | 0 | 0
26 | Drut Kirschnera – trójgraniec
| Ø – 1,2 mm L –150mm-310 mm | szt | 10 |  | 0 | 7% | 0 | 0
| Ø- 1,4 mm L –150mm- 310 mm | szt | 100 |  | 0 | 7% | 0 | 0
| Ø – 1,5 mm L -150mm– 310 mm | szt | 10 |  | 0 | 7% | 0 | 0
| Ø – 1,6 mm L-150mm – 310 mm | szt | 100 |  | 0 | 7% | 0 | 0
| Ø – 1,8 mm L-150mm – 310 mm | szt | 100 |  | 0 | 7% | 0 | 0
| Ø – 2,0 mm L-150mm – 310 mm | szt | 100 |  | 0 | 7% | 0 | 0
| Ø- 2,2mm L-150mm- 380mm | szt | 10 |  | 0 | 7% | 0 | 0
| Ø - 2,4mm L- 150mm- 380mm | szt | 10 |  | 0 | 7% | 0 | 0
| Ø - 3,0mm L- 150mm - 380mm | szt | 5 |  | 0 | 7% | 0 | 0
27 | Drut do wiązania odłamów kostnych
| Ø – 1,0 mm L – 10 m | szt | 1 |  | 0 | 7% | 0 | 0
| Ø – 1,2 mm L – 10 m | szt | 1 |  | 0 | 7% | 0 | 0
| Ø – 1,5 mm L – 10 m | szt | 1 |  | 0 | 7% | 0 | 0
28 | Gwóźdź Ruscha . L-mm Ø – mm
| L - 80mm -220mm 2,4 | szt | 10 |  | 0 | 7% | 0 | 0
| L -100mm-240mm 3,2 | szt | 10 |  | 0 | 7% | 0 | 0
| L -200mm-360mm 4,0 | szt | 10 |  | 0 | 7% | 0 | 0
29 | Instrumentarium do gwoździ Rush’a w użyczenie na czas trwania umowy | szt | 1
30 | Gwoździe Endera Ø 3,5 L – 220mm -400mm
31 | Gwoździe Endera Ø 4,0 L – 220mm -450mm
32 | Gwoździe Endera Ø 4,5 L – 220mm -500mm
33 | Gwóźdź Kirschnera gwintowany 1,6 mm-2,0 mm L-180mm-310 mm | szt | 10 |  | 0 | 7% | 0 | 0
34 | Płytki proste kostne drobne (1,0mm/5,0mm) l.otw. 4-8 dla wkrętów Ø-2,0 | szt | 6 |  | 0 | 7% | 0 | 0
35 | Płytka szeroka ,cienka , L- 71mm-295mm ,l.otw 4 - 18 , szerokość 16,5mm | szt | 15 |  | 0 | 7% | 0 | 0
36 | Płytka wąska , cienka , L - 39mm - 263mm , l.otw. 2 - 16 , szerokość 10,2mm | szt | 15 |  | 0 | 7% | 0 | 0
37 | Płytka szeroka samodociskowa ,gruba , L -103mm - 296mm ,l.otw6-16, szerokość 16,5mm | szt | 10 |  | 0 | 7% | 0 | 0
38 | Płytka wąska ,samodociskowa ,cienka , L- 53mm - 149mm ,l.otw.4 - 12 ,szerokość 10,2 | szt | 15 |  | 0 | 7% | 0 | 0
39 | Dynamiczny stabilizator biodrowy/kłykciowy. Wymagania: płyty ustalające DSB/DSK klasyczne oraz w wersji z ograniczonym kontaktem. Śruba kompresyjna o długości całkowitej max. 31mm. Instrumentarium umożliwiające stabilizację złamań zarówno w obrębie bliższej części kości udowej jak i obrębie międzykłykciowym, nadkłykciowym i przezkłykciowym. Płytka nakrętarzowa jako nakładka na płytę ustalającą DSB do zespolenia krętarza, uniwersalna - jedna do wszystkich rodzajów i rozmiarów płyt ustalających (mających co najmniej 4 otwory). Przynajmniej trzy rozmiary w części krętarzowej i co najmniej jedna z płytek winna być wieloramienna a ilość ramion nie może być mniejsza niż pięć. Blokowanie części krętarzowej przy pomocy wkrętów o średnicy Ø 3,5.Komplet składa się z :płytka ustalająca DSB - 130° - 150° z ograniczonym kontaktem 2 - 12 otworowa (lub płytka DSK 95° , 5 - 14 otworowa z ograniczonym kontaktem), śruba zespalająca ,śruba kompresyjna. | kompl. | 80 |  | 0 | 7% | 0 | 0
40 | Wkręty Ø 3,5 L-18 -54 | szt | 15 |  | 0 | 7% | 0 | 0
41 | Wkręty Ø 4,5 L-20 -60 | szt | 30 |  | 0 | 7% | 0 | 0
42 | Wkręty Ø 5,0 L-25 -70 | szt | 30 |  | 0 | 7% | 0 | 0
43 | Wkręty Ø 6,5 L-40 -70 | szt | 30 |  | 0 | 7% | 0 | 0
44 | Płytki nakretarzowe | szt | 2 |  | 0 | 7% | 0 | 0
45 | Płytka rekonstrukcyjna prosta , blokowana, o grubości płyty 1,8 mm. 3-10 otworów blokowanych i po2 otwory kompresyjne. Otwory blokowane z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. | szt | 6 |  | 0 | 7% | 0 | 0
Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 2,4mm , łeb wkrętu blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową .Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem kulistym. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi.Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Materiał – stop tytanu
46 | Wkręt korowy blokowany samogwintujący o śr. 2,4mm, dł. 6-40 mm | szt | 30 |  | 0 | 7% | 0 | 0
47 | Wkręt korowy samogwintujący o śr. 2,7mm, dł. 6 - 40mm | szt | 10 |  | 0 | 7% | 0 | 0
48 | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowa, lewa i prawa, , od 3 do 5 par otworów blokowanych i kompresyjnych w części trzonowej. W części nasadowej 5 otworów blokowanych w wersji wąskiej(21mm) oraz 7 otworów blokowanych w wersji szerokiej(27mm). Otwory blokowane z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wyprofilowana powierzchnia boczna płytki ma ułatwiać jej doginanie. | szt | 4 |  | 0 | 7% | 0 | 0
Do części gwintowanej otworu wkręty korowe blokowane o średnicy 2,4mm , do części kompresyjnej wkręt 2,7mm z łbem kulistym. Łeb wkrętu blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi.Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Materiał – stop tytanu
49 | Wkręt korowy blokowany samogwintujący o śr. 2,4mm, dł. 6-40 mm | szt | 12 |  | 0 | 7% | 0 | 0
50 | Wkręt korowy samogwintujący o śr. 2,7mm, dł. 6-40mm | szt | 4 |  | 0 | 7% | 0 | 0
51 | Płytka kształtowa blokowana ukośna L, do dalszej nasady kości promieniowej, lewa i prawa, 3-5 par otworów blokowanych i kompresyjnych w części trzonowej. W części nasadowej 2 otwory blokowane. Otwory blokowane z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wyprofilowana powierzchnia boczna płytki ma ułatwiać jej doginanie. Przynajmniej 2otwory do wprowadzenia Kirschnera 1,0 lub nici . | szt | 4 |  | 0 | 7% | 0 | 0
Do części gwintowanej otworu wkręty korowe blokowane o średnicy 2,4mm zaś do części kompresyjnej wkręt 2,7mm z łbem kulistym. Łeb wkrętu blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał – stop tytanu
52 | Płytka kształtowa blokowana ukośna L, do dalszej nasady kości promieniowej, lewa i prawa, 3-5 par otworów blokowanych i kompresyjnych w części trzonowej. W części nasadowej 3 otwory blokowane. Otwory blokowane z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową.Materiał - stop tytanu. | szt | 4 |  | 0 | 7% | 0 | 0
53 | Wkręt korowy blokowany samogwintujący o śr. 2,4mm, dł. 6-40 mm | szt | 12 |  | 0 | 7% | 0 | 0
54 | Wkręt korowy samogwintujący o śr. 2,7mm, dł. 6-40mm | szt | 4 |  | 0 | 7% | 0 | 0
55 | Płytka kształtowa blokowana L, do dalszej nasady kości promieniowej, lewa i prawa, 3-5 par otworów blokowanych i kompresyjnych w części trzonowej . W części nasadowej 2 otwory blokowane. Otwory blokowane mają posiadać oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wyprofilowana powierzchnia boczna płytki ma ułatwiać jej doginanie. Przynajmniej 2otwory do wprowadzenia Kirschnera 1,0 lub nici . Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 2,4mm , łeb wkrętu blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową .Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał - stop tytanu | szt | 2 |  | 0 | 7% | 0 | 0
56 | Płytka ukośna T ,4 otworowa, kształtowa blokowana.Trzy rozmiary długości. Grubość płyty 1,8 mm. Wersja prawa i lewa.Otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo ustawieniu.Otwory blokowane posiadające oporową część stożową oraz gwintowaną walcową.Wkręty z gniazdami sześciokarbowymi.Materiał stop tytanu. |  | 0 |  | 0 | 7%
57 | Płytka kształtowa T blokowana do dalszej nasady kości promieniowej ,grzbietowa. Wersja prawa i lewa. W częścitrzonowej 3-5 par otworów blokowanych i kompresyjnych.W części nasadowej 3 otw.blokowane o wielokiernkowym,ustalonym kątowo ,ustawieniu.twory blokowane mają posiadać oporową cxzęść stożkową oraz gwintowaną walcową.Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją.Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów.Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi.Materiał stop tytanu | szt | 2 |  | 0 | 7% | 0 | 0
58 | Płytka kształtowa blokowana L, do dalszej nasady kości promieniowej, lewa i prawa, 3-5 par otworów blokowanych i kompresyjnych w części trzonowej . W części nasadowej 3 otwory blokowane. Otwory blokowane mają posiadać oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową.Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją .Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 2,4mm, łeb wkrętu blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową.Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem kulistym.Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał stop tytanu. | szt | 2 |  | 0 | 7% | 0 | 0
59 | Płytka kształtowa blokowana prosta ,3 -4 par otworów blokowanych i kompresyjnych w części trzonowej.W części nasadowej 2 otwory blokowane.Otwory blokowane mają posiadać oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową.Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompesją. Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 2,4mm, łeb wkrętu blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowanąwalcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7mm z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał - stop tytanu. | szt | 2 |  | 0 | 7% | 0 | 0
60 | Wkręt korowy blokowany samogwintujący o śr. 2,4mm, dł. 6-40 mm | szt | 20 |  | 0 | 7% | 0 | 0
61 | Wkręt korowy samogwintujący o śr. 2,7mm, dł. 6-40mm | szt | 10 |  | 0 | 7% | 0 | 0
62 | Płytka prosta rekonstrukcyjna, blokowana , o grubości płyty 2,6mm. 4 - 22 otworów blokowanych i po 2 otwory kompresyjne. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją .do otworów blokowanych wkręty 2,4mm lub 2,7mm.Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym.Ta sama barwa płytek i wkrętów ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Materiał stop tytanu. | szt | 2 |  | 0 | 7% | 0 | 0
63 | Płytka prosta rekonstrukcyjna wąska, blokowana o grubości 2,2mm.4 - 22 otworów blokowanych i po 2 otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją.Otwory blokowane o ustalonym kątowo ustawieniu, posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową.Do otworów blokowanch wkręty 2,4mm lub 2,7mm.Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5mm z łbem kulistym.Materiał - stop tytanu. | szt | 2 |  | 0 | 7% | 0 | 0
64 | Płytka wąska, prosta blokowana, z ograniczonym kontaktem, od 4 do 18 par otworów blokowanych i kompresyjnych. Otwory blokowane z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Płytka ma posiadać jeden koniec odpowiednio wyprofilowany umożliwiający wprowadzenie jej metodą minimalnego cięcia. Płytka ma posiadać przynajmniej 3 otwory w tym jeden od strony wyprofilowanej do wprowadzenia Kirschnera o średnicy 2,0mm lub nici. | szt | 2 |  | 0 | 7% | 0 | 0
Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 3,5mm, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową,
Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami sześciokątnymi. Materiał – stop tytanu
65 | Wkręt korowy blokowany samogwintujący o śr. 3,5mm, dł. 16-95 mm | szt | 20 |  | 0 | 7% | 0 | 0
66 | Wkręt korowy samogwintujący o śr. 3,5mm, dł. 14-110mm | szt | 10 |  | 0 | 7% | 0 | 0
67 | Płytka kształtowa blokowana do nasady kości ramiennej, ukośna T, lewa i prawa, z ograniczonym kontaktem, 3-10 par otworówblokowanych i kompresyjnych w części trzonowej. W części nasadowej 3 otwory blokowane o wielokierukowym ustawieniu. Otwory blokowane mają posiadać oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierukową kompresją. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Płytka ma posiadać przynajmniej 2 otwory do wprowadzenia Kirschnera 2,0mm lub nici w części nasadowej oraz jeden od strony wyprofilowanej. |  |  |  | 0
Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane samogwintujące o średnicy 3,5mm, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową,
Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym.
Łby wkrętów z gniazdami sześciokątnymi. Materiał – stop tytanu
68 | Wkręt korowy blokowany samogwintujący o śr. 3,5mm, dł. 16-95 mm
69 | Wkręt korowy samogwintujący o śr. 3,5mm, dł. 14-110mm
70 | Płytka kształtowa blokowana do kości piszczelowej przednia, ukośna T, lewa i prawa, od 3 do 10 par otworów blokowanych i kompresyjnych w części trzonowej. W części nasadowej 2 otwory blokowane i 1 zwykły podłużny. Otwory blokowane mają posiadać oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową.Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Płytka ma posiadać przynajmniej 3 otwory do wprowadzenia Kirschnera 2,0mm lub nici w części nasadowej oraz jeden od strony wyprofilowanej.
Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane samogwintujące o średnicy 3,5mm, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową,
Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym.
Łby wkrętów z gniazdami sześciokątnymi. Materiał – stop tytanu
71 | Wkręt korowy blokowany samogwintujący o śr. 3,5mm, dł. 16-95 mm
72 | Wkręt korowy samogwintujący o śr. 3,5mm, dł. 14-110mm
73 | Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, wąska L, prawa i lewa, z ograniczonym kontaktem,zakładana od strony bocznej. Od 4 do 16 par otworów blokowanych i kompresyjnych w części trzonowej. W części nasadowej 6 otworów blokowanych. Otwory blokowane mają posiadać oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową.Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Płytka ma posiadać przynajmniej 3 otwory do wprowadzenia Kirschnera 2,0mm lub nici w części nasadowej oraz jeden od strony wyprofilowanej. | szt | 6 |  | 0 | 7% | 0 | 0
Do otworów blokowanych wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 3,5 mm, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową,
Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym.
Łby wkrętów z gniazdami sześciokątnymi. Materiał – stop tytanu
74 | Wkręt korowy blokowany samogwintujący o śr. 3,5mm, dł. 16-95 mm
75 | Wkręt korowy samogwintujący o śr. 3,5mm, dł. 14-110mm
76 | Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości ramiennej, z ograniczonym kontaktem, od 3 do 10 par otworów blokowanych i kompresyjnych w części trzonowej . W części nasadowej 9 otworów blokowanych. Otwory blokowane mają posiadać oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową.Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją . Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Płytka ma posiadać przynajmniej 9 otworów do wprowadzenia Kirschnera 2,0mm lub nici w części nasadowej oraz jeden od strony wyprofilowanej. | szt | 2 |  | 0 | 7% | 0 | 0
Do otworów blokowanych wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 3,5mm, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową,
Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym.
Łby wkrętów z gniazdami sześciokątnymi. Materiał – stop tytanu
77 | Wkręt korowy blokowany samogwintujący o śr. 3,5mm, dł. 16-95 mm | szt | 30 |  | 0 | 7% | 0 | 0
78 | Wkręt korowy samogwintujący o śr. 3,5mm, dł. 14-110mm | szt | 10 |  | 0 | 7% | 0 | 0
79 | Płytka piszczelowa,kształtowa blokowana do dalszej nasady zakładana od strony przyśrodkowej.Wersja prawa i lewa.W części trzonowej od 4 do 14 par otworów blokowanych i kompresyjnych, wczęści nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów ,w tym jeden do stabilizacjikostki przyśrodkowej. Otwory blokowane z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją.Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Płytka ma posiadać jeden koniec odpowiednio wyprofilowany umożliwiający wprowadzenie jej metodą minimalnego cięcia. Płytka ma posiadać przynajmniej 4 otwory do wprowadzenia Kirschnera o średnicy 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. | szt | 6 |  | 0 | 7% | 0 | 0
Do otworów blokowanych odpowiednie wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 3,5 mm, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową,
Do otworów kompresyjnych wkręty korowe o średnicy 3,5 mm z łbem kulistym.
Łby wkrętów z gniazdami sześciokątnymi. Materiał – stop tytanu
80 | Wkręt korowy blokowany samogwintujący o śr. 3,5mm, dł. 16-95 mm | szt | 30 |  | 0 | 7% | 0 | 0
81 | Wkręt korowy samogwintujący o śr. 3,5mm, dł. 14-110mm | szt | 10 |  | 0 | 7% | 0 | 0
82 | Płytka kształtowa blokowana kłykciowa udowa, prawa i lewa, z ograniczonym kontaktem, od 4 do 16 par otworów blokowanych i kompresyjnych w części trzonowej- otwory blokowane naprzemiennie pochylone. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu tym jeden o większej średnicy. Otwory blokowane mają posiadać oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową.Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresjąj. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane celem umożliwienia wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Posiada przynajmniej 5 otwory do wprowadzenia Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. | szt | 6 |  | 0 | 7% | 0 | 0
W części nasadowej do otworu blokowanego o większej średnicy odpowiedni wkręt o średnicy 7,3mm blokowany, kaniulowany , samogwintujący. Łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do pozostałych otworów odpowiednie wkręty korowe samogwintujące blokowane , łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych , odpowiednie wkręty korowe z łbem kulistym . Łby wkrętów z gniazdami sześciokątnymi . Materiał –stop tytanu.
83 | Wkręt blokowany samogwintujący o śr. 5,0mm, dł. 16-110 mm | szt | 50 |  | 0 | 7% | 0 | 0
84 | Wkręt korowy samogwintujący o śr. 4,5mm, dł. 16-140mm | szt | 10 |  | 0 | 7% | 0 | 0
85 | Wkręt blokowany kaniulowany samogwintujący o śr.7,3mm, dł. 30-95mm | szt | 10 |  | 0 | 7% | 0 | 0
86 | Płytka kształtowa blokowana L do bliższej nasady kości piszczelowej,zakładana od stron bocznej, prawa i lewa, z ograniczonym kontaktem, od 3 do 14 par otworów blokowanych i kompresyjnych w części trzonowej. W części nasadowej 5 otworów blokowanych . Otwory blokowane posiadają oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową.Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowano celem umożliwienia wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Posiada przynajmniej 3 otwory do wprowadzenia Kirschnera 2,0mm do tymczasowej stabilizacji płytki. Materiał – stop tytanu | szt | 4 |  | 0 | 7% | 0 | 0
Do otworów blokowanych stosuje się wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 5,0 mm, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową,
Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5mm z łbem kulistym.
Łby wkrętów posiadają gniazda sześciokątne. Materiał – stop tytanu
87 | Wkręt korowy blokowany samogwintujący o śr. 5,0mm, dł. 16-110 mm |  |  |  |  | 7%
88 | Wkręt korowy samogwintujący o śr. 4,5mm, dł. 16-140mm |  |  |  |  | 7%
89 | Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej ,zakładana od strony bocznej, prawa i lewa, od 2 do 10 par otworów blokowanych i kompresyjnych w części trzonowej . W części nasadowej 6 otworów blokowanych. Otwory blokowane z oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową.Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia .Ma posiadać przynajmniej 5 otwory do wprowadzenia Kirschnera 2,0mm do tymczasowej stabilizacji płytki. | szt | 4 |  | 0 | 7% | 0 | 0
Do otworów blokowanych odpowiednie wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 5,0 mm, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową,
Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5mm z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami sześciokątne. Materiał – stop tytanu
90 | Wkręt korowy blokowany samogwintujący o śr. 5,0mm, dł. 16-110 mm | szt | 20 |  | 0 | 7% | 0 | 0
91 | Wkręt korowy samogwintujący o śr. 4,5mm, dł. 16-140mm | szt | 5 |  | 0 | 7% | 0 | 0
92 | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej zakładana od strony przyśrodkowej .W części trzonowej 7 lub 9 par otworów blokowanych i kompresyjnych .W części nasadowej 17 otworów blokowanych z możliwością profilowania i docinania płytki w tej części Do otworów blokowanych odpowiednie wkręty korowe samogwintujące , blokowane o średnicy 3,5mm, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową.. Do otworów kompresyjnych odpowiednie wkręty korowe 3,5mm z łbem kulistym. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokątnymi. Materiał-stop tytanu. | szt | 2 |  | 0 | 7% | 0 | 0
93 | Wkręt korowy blokowany samogwintujący o śr.3,5mm, dł. 16-95mm | szt | 20 |  | 0 | 7% | 0 | 0
94 | Wkręt korowy samogwintujący o śr.3,5mm, dł. 14-110mm | szt | 5 |  | 0 | 7% | 0 | 0
95 | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przednio- bocznej, od 3 do 16 par otworów blokowanych i kompresyjnych w części trzonowej . W części nasadowej 7 otwory blokowane. Otwory blokowane mają posiadać oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową.Otwory kompresyjne z dwkierunkową kompresją. Zakończenie płytki ma umożliwić wprowadzenie jej metodą minimalnego cięcia . Przynajmniej 4 otwory pod drut Kirschnera 2,0mm do tymcasowej stabilizacji płytki. | szt | 2 |  | 0 | 7% | 0 | 0
Do otworów blokowanych odpowiednie wkręty korowe samogwintujące blokowane, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową.
Do otworów kompresyjnych odpowiednie wkręty korowe z łbem kulistym. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokątnymi. Materiał –stop tytanu.
96 | Wkręt korowy blokowany samogwintujący o śr. 3,5mm, dł. 16mm-95mm | szt | 10 |  | 0 | 7% | 0 | 0
97 | Wkręt korowy samogwintujący o śr. 3,5mm , dł. 14mm -110mm | szt | 5 |  | 0 | 7% | 0 | 0
98 | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej zakładana od strony przyśrodkowej.. Wersja prawa i lewa.W części trzonowej 4 do 12 par otworów blokowanych i kompresyjnych.W części nasadowej 7 otworów blokowanych oraz 2 otwory kompresyjne.Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Przynajmniej 3 otwory pod drut Kirschnera 2,0mm do tymczasowej stabilizacji płytki.Do otworów blokowanych w części trzonowej wkręty blokowane 5,0mm,w części nasadowej 3,5mm.Do otworów kompresyjnych w części trzonowej wkręty korowe 4,5mm, w części nasadowej 3,5mm.Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych dla ułatwienia identyfikacji i doboru implantów . | szt | 2 |  | 0 | 7% | 0 | 0
| RAZEM |  |  |  | 0 |  |  | 0