## Pakiet
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy
Pakiet nr 1
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn D x E= F | VAT % | Kwota podatku VAT F x G = H | Wartość brutto stanowiąca sumę F + H = I | Producent i nr katalogowy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
1 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszajacym kontakt z koscia blokujaco - kompresyjna do złaman trzonu oraz w bocznej czesci obojczyka, Płyta do złaman w bocznej czesci obojczyka posiada w czesci bocznej w otwory gwintowane oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek z możliwoscia zastosowania srub blokujacych lub zwykłych (kompresja miedzyodłamowa). Płyta do złaman trzonu obojczyka wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek, blokujaco – kompresyjne z możliwoscia zastosowania srub blokujacych lub zwykłych (kompresja miedzyodłamowa). W głowie płyty do bocznej czesci obojczyka zageszczone otwory prowadzace sruby pod różnymi katami – w różnych kierunkach o sr.2.4/2.7mm. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. Otwory dwufunkcyjne - kombinownane, gwintowane w czesci blokujacej i gładkie w czesci kompresyjnej z moż liwoscia zastosowania alternatywnie srub blokowanych w płytce i korowych/gabczastych 3.5/4mm. Sruby blokujace wkrecane za pomoca srubokreta dynamometrycznego 0,8Nm i 1,5Nm. Sruby blokowane w płycie samogwintujace i samotnace/samogwinujace z gniazdami szesciokatnymi i gwiazdkowymi. Długosc od 69mm do 120mm, ilosc otworów od 3 do 8 na trzonie i 6 otworów w głowie płyty. Płyty lewe/prawe. Materiał stal | szt. | 8 |  |  |  | 0 | 0
2 | Płytka hakowa anatomiczna o kształcie zmniejszajacym kontakt z koscia blokujaco - kompresyjna do złaman w obrebie obojczyka, Płyta do złaman w bocznej czesci oraz trzonu obojczyka, wyposażona w czesci bocznej w hak o różnej wysokosci, na płycie otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek, gwintowane w czesci blokujacej i gładkie w czesci kompresyjnej z możliwoscia zastosowania srub blokujacych lub zwykłych ( kompresja miedzyodłamowa ). W głowie płyty dwa równoległe otwory kombinowane. Otwory owalne gwintowane z możliwoscia zastosowania alternatywnie srub blokowanych w płytce i korowych/gabczastych 3.5/4mm. Sruby blokujace wkrecane za pomoca srubokreta dynamometrycznego 1,5Nm. Sruby blokowane w płycie sr. 3,5mm samogwintujace i samotnace/samogwinujace z gniazdami szesciokatnymi i gwiazdkowymi. Ilosc otworów od 4 do 7 na trzonie. Głebokosc haka 12, 15 i 18mm. Płyty lewe/prawe. Materiał stal | szt. | 2 |  |  |  | 0 | 0
3 | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszajacym kontakt z koscia blokujaco - kompresyjna do dalszej nasady kosci ramiennej, Mocowane od strony przysrodkowej lub przedniobocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek, gwintowane w czesci blokujacej i gładkie w czesci kompresyjnej z możliwoscia zastosowania srub blokujacych lub zwykłych ( kompresja miedzyodłamowa ), podłużny otwór blokujaco – kompresyjny umożliwia elastycznosc pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzace sruby pod różnymi katami – w różnych kierunkach o srednicy 2.4/2,7mm. Płyta tylnoboczna w wariancie bez i z bocznym podparciem i kompresja kłykci. W czesci trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwoscia zastosowania alternatywnie srub blokowanych w płytce i korowych/gabczastych 3.5/4mm. Sruby blokujace wkrecane za pomoca srubokreta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8Nm, 3,5-1,5Nm. Sruby blokowane w płycie samogwintujace (2.4-3,5) i samotnace/samogwintujace (3,5mm) z gniazdami szesciokatnymi i gwiazdkowymi. Sruby wprowadzane w głowe kosci ramiennej przez płyte za pomoca celownika. Płyty przysrodkowe o długosci od 59mm d o 201mm, ilosc otworów od 3 do 14. Płyty przednioboczne o długosci od 65mm do 208mm, ilosc otworów od 3 do 208mm, ilosc otworów od 3 do 14. Materiał stal. | szt. | 6 |  |  |  | 0 | 0
4 | Płytka anatomiczna rekonstrukcyjna o kształcie zmniejszajacym kontakt z koscia, blokujaco - kompresyjna do wyrostka łokciowego, Na trzonie z podcieciami bocznymi i od spodu płyty, otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek, gwintowany w czesci blokujacej i gładki w czesci kompresyjnej z możliwoscia zastosowania srub blokujacych lub zwykłych ( kompresja miedzyodłamowa ), podłużny otwór blokujaco – kompresyjny umożliwiajacy elastycznosc poziowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty zageszczone otwory prowadzace sruby blokowane 3,5mm pod różnymi katami – w różnych kierunkach oraz otwory pod druty Kirschnera. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii wyrostka łokciowego z pojedynczym otworem na ramieniu z możliwoscia dogiecia/odciecia. Instrumentarium wyposażone w specjalny bloczek celownika mocowany do głowy płyty umożliwiajacy łatwe nawiercanie otworów oraz wkrecania srub/drutów Kirschnera. W czesci trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwoscia zastosowania alternatywnie srub blokowanych w płytce i korowych/gabczastych 3.5/4mm. Sruby blo kujace wkrecane za pomoca srubokreta dynamometrycznego 1,5Nm. S ruby blokowane w płycie samogwintujace i samotnace/samogwinujace z gniazdami szesciokatnymi i gwizadkowymi. Długosc od 86mm do 21 6mm, ilosc otworów od 2 do 12 na trzonie i 8 otwory w głowie płyty. Pł yty prawe i lewe. Materiał stal | szt. | 3 |  |  |  | 0 | 0
5 | Płytka prosta, tubularna, kształcie zmniejszajacym kontakt z koscia (wyprofilowana od spodniej strony), blokujaco – kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek, blokujaco – kompresyjne z możliwoscia zastosowania srub blokujacych lub korowych/gabczastych ( kompresja miedzyodłamowa ). Na koncach płyty otwory umożliwiajace wstepna stabilizacje drutami Kirschnera. W płycie przynasadowej jeden koniec o zmniejszonej grubosci dopasowanej do okolic przynasadowych. Otwory owalne gwintowane z możliwoscia zastosowania alternatywnie srub blokowanych w płytce i korowych/gabczastych 3.5/4mm. Sruby blokujace wkrecane za pomoca srubokreta dynamometrycznego 1,5Nm. Sruby blokowane w płycie samogwintujace i samotnace/samogwinujace z gniazdami szesciokatnymi i gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. - płyty proste: Długosc od 4 do 12 otworów – od 59 do 163mm. - płyty tubularne (półkoliste): Długosc od 2 do 11 otworów - od 28 do 148mm. Materiał stal. | szt. | 7 |  |  |  | 0 | 0
6 | Płytka T i L o kształcie zmniejszajacym kontakt z koscia (wyprofilowana od spodniej strony), blokujaco – kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek, blokujaco – kompresyjne z możliwoscia zastosowania srub blokujacych lub korowych/gabczastych ( kompresja miedzyodłamowa ). Otwory owalne gwintowane z możliwoscia zastosowania alternatywnie srub blokowanych w płytce i korowych/gabczastych 3.5/4mm. Sruby blokujace wkrecane za pomoca srubokreta dynamometrycznego 1,5Nm. Sruby blokowane w płycie samogwintujace i samotnace/samogwinujace z gniazdami szesciokatnymi i gwiazdkowymi. - płyty T i L: Płyty z poprzeczka prostopadła i skosna lewe i prawe. Długosc głowa od 3 do 4 otworów, trzon od 3 od 6 otworów – od 50 do 78 mm. Materiał stal. | szt. | 3 |  |  |  | 0 | 0
7 | Płyta anatomiczna do złaman w obrebie bliższego konca kosci piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszajacym kontakt z koscia, blokujaco - kompresyjna do bliższej nasady kosci piszczelowej od strony bocznej i przysrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek, blokujaco – kompresyjne z możliwoscia zastosowania srub blokujacych lub korowych/gabczastych ( kompresja miedzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzace sruby blokujace pod różnymi katami – w różnych kierunkach sr. 3.5mm oraz otwory do wstepnej stabilizacji drutami Kirschnera , w czesci dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwoscia zastosowania alternatywnie srub blokowanych w płytce i korowych/gabczastych 3.5/4.0. Sruby blokowane w płycie samogwintujace oraz samotnace/samogwintujace z gniazdami szesciokatnymi i gwizadkowymi wkrecane przy pomocy srubokreta dynamometrycznego 1,5Nm. - płyty do bliższego konca kosci piszczelowej boczne 3.5, dług. od 81 do 237mm, od 5 do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do bliższego konca kosci piszczelowej przysrodkowe 3.5, dług. o d 93 do 301mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie p łytki, płyty prawe i lewe. Materiał stal | szt. | 6 |  |  |  | 0 | 0
8 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszajacym kontakt z koscia, blokujaco - kompresyjna do bliższej nasady kosci ramiennej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek, blokujaco – kompresyjne z możliwoscia zastosowania srub blokujacych lub korowych/gabczastych ( kompresja miedzyodłamowa ), podłużny otwór blokujaco – kompresyjny umożliwia elastycznosc pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzace sruby pod różnymi katami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiajace wstepna stabilizacje drutami Kirschnera oraz przyszycie nicmi elementów stożka rotatora. Płyta w czesci trzonowej wyposażona w podciecia zmniejszajace kontakt z koscia a w czesci głowowej wyposażona w zmniejszony profil oraz wyciecia ułatwiajace przeprowadzenie nici do przyszycia elementów stożka rotatora. W czesci dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwoscia zastosowania alternatywnie srub blokowanych w płytce i korowych/gabczastych 3.5/4mm. Sruby blokujace wkrecane za pomoca srubokreta dynamometrycznego 1,5Nm. Sruby blokowane w płycie samogwintujace i samotnace/samogwinujace z gniazdami szesciokatnymi i gwizadkowymi. Sruby wprowadzane w głowe kosci ramiennej przez płyte za pomoca celownika. Długosc od 90mm do 270mm, ilosc otworów od 3 do 12. Materiał stal | szt. | 8 |  |  |  | 0 | 0
9 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszajacym kontakt z koscia, blokujaco - kompresyjna do dalszej nasady kosci piszczelowej od strony przedniobocznej i przysrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek, blokujaco – kompresyjne z możliwoscia zastosowania srub blokujacych lub korowych/gabczastych (kompresja miedzyodłamowa). W głowie płyty otwory prowadzace sruby blokujace pod różnymi katami – w różnych kierunkach sr. 2,7/3.5 mm oraz otwory do wstepnej stabilizacji drutami Kirschnera W czesci dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwoscia zastosowania alternatywnie srub blokowanych w płytce i korowych/gabczastych 3.5/4.5/5.0, podłużny otwór blokujaco – kompresyjny umożliwia elastycznosc pionowego pozycjonowania płytki. Sruby blokowane w płycie (2,7/3,5mm) samogwintujace oraz samotnace/samogwintujace z gniazdami szesciokatnymi i gwiazdkowymi wkrecane przy pomocy srubokreta dynamometrycznego 1,5Nm. Różne rodzaje płyt: - płyta anatomiczna do dalszej nasady kosci piszczelowej od strony przedniobocznej, płyty prawe i lewe, długosc od 80 do 288mm, od 5 do 21 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki - płyta anatomiczna do dalszej nasady kosci piszczelowej od strony przysrodkowej z dodatkowym podparciem i bez kostki przysrodkowej, płyty prawe i lewe, długosc od 117 do 252mm (z podparciem) i od 109 do 246mm (bez podparcia), od 4 do 14 otworów w czesci trzonowej i 9/8 otworów w głowie płytki. Płyty bez dodatkowego podparcia dostepne z dużym i małym anatomicznym wygieciem w odcinku dalszym. - płytka rekonstrukcyjna do dalszej nasady kosci piszczelowej od strony przedniobocznej i przysrodkowej, płyta uniwersalna, długosc od 147 do 173mm, od 7 do 9 otworów w trzonie. Płyta posiada ramiona które można doginac i przycinac do anatomii i potrzeb danego przypadku, 17 otworów w głowie. - płyta anatomiczna do dalszej nasady kosci piszczelowej od strony przysrodkowej 3.5/4.5/5.0, płyty prawe i lewe, długosc od 123 do 411mm, od 4 do 20 otworów w trzonie pod sruby 4.5/5.0mm i 4 otwory w głowie płytki pod sruby 2,7/3,5mm. Materiał stal. Instrumentarium dowożone na zabiegi. | szt. | 6 |  |  |  | 0 | 0
10 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszajacym kontakt z koscia, blokujaco - kompresyjna do dalszej nasady kosci piszczelowej od strony przedniobocznej i przysrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek, blokujaco – kompresyjne z możliwoscia zastosowania srub blokujacych lub korowych/gabczastych ( kompresja miedzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzace sruby blokujace pod różnymi katami – w różnych kierunkach sr. 2,7/3.5 mm oraz otwory do wstepnej stabilizacji drutami Kirschnera W czesci dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwoscia zastosowania alternatywnie srub blokowanych w płytce i korowych/gabczastych 3.5/4.5/5.0, podłużny otwór blokujaco – kompresyjny umożliwia elastycznosc pionowego pozycjonowania płytki. Sruby blokowane w płycie (2,7/3,5mm) samogwintujace oraz samotnace/samogwintujace z gniazdami szesciokatnymi i gwiazdkowymi wkrecane przy pomocy srubokreta dynamometrycznego 1,5Nm. Różne rodzaje płyt: - płyta anatomiczna do dalszej nasady kosci piszczelowej od strony przedniobocznej, płyty prawe i lewe, długosc od 80 do 288mm, od 5 do 21 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki - płyta anatomiczna do dalszej nasady kosci piszczelowej od strony przysrodkowej z dodatkowym podparciem i bez kostki przysrodkowej, płyty prawe i lewe, długosc od 117 do 252mm (z podparciem) i od 109 do 246mm (bez podparcia), od 4 do 14 otworów w czesci trzonowej i 9/8 otworów w głowie płytki. Płyty bez dodatkowego podparcia dostepne z dużym i małym anatomicznym wygieciem w odcinku dalszym. - płytka rekonstrukcyjna do dalszej nasady kosci piszczelowej od strony przedniobocznej i przysrodkowej, płyta uniwersalna, długosc od 147 do 173mm, od 7 do 9 otworów w trzonie. Płyta posiada ramiona które można doginac i przycinac do anatomii i potrzeb danego przypadku , 17 otworów w głowie. - płyta anatomiczna do dalszej nasady kosci piszczelowej od strony przysrodkowej 3.5/4.5/5.0, płyty prawe i lewe, długosc od 123 do 411mm, od 4 do 20 otworów w trzonie pod sruby 4.5/5.0mm i 4 otwory w głowie płytki pod sruby 2,7/3,5mm. Materiał stal. | szt. | 2 |  |  |  | 0 | 0
11 | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszajacym kontakt z koscia blokujaco - kompresyjna do dalszego konca kosci piszczelowej i kosci strzałkowej, Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek, gwintowane w czesci blokujacej i gładkie w czesci kompresyjnej z możliwoscia zastosowania srub blokujacych lub zwykłych ( kompresja miedzyodłamowa ), podłużny otwór blokujaco – kompresyjny umożliwia elastycznosc pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty zageszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwoscia zastosowania srub blokowanych zmiennokatowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni o srednicy 2,7 mm, z gwintowana główka lub alternatywnie standardowe sruby korowe o srednicy 2,4 mm. W czesci trzonowej płytki otwory dwufunkcyjne owalne zbudowane z czesci z czerema kolumnami gwintowanymi oraz niegwintowanej z możliwoscia zastosowania alternatywnie srub blokowanych/zmiennokatowych w płytce i korowych/gabczastych 3.5/4mm. Sruby blokujace 3,5 wkrecane za pomoca srubokreta dynamometrycznego 3,5-1,5Nm i zmiennokatowe blokowane 3,5 - 2,5Nm. Sruby blokujace 2.4/2.7mm wkrecane za pomoca srubokreta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8/1.2 Nm. Sruby blokowane w płycie samogwintujace (2.4-3,5) i samotnace/samogwintujace (3,5mm) z gniazdami szesciokatnymi i gwiazdkowymi. Płyty przysrodkowe w wersji z ramieniem i bez w długosciach od 4-16 otworów, 112-292mm. Płyty przednio-boczne w długosciach od 4-16 otworów, 102-258mm. Płyty tylno-boczne typu L i Tw długosciach od 4-6 otworów, 60-90mm. Płyty boczne do kosci strzałkowej w długosciach od 3-15 otworów, 79-235mm. Materiał stal. | szt. | 8 |  |  |  | 0 | 0
12 | Płyta anatomiczna do złaman w obrebie bliższego konca kosci piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszajacym kontakt z koscia, blokujaco - kompresyjna do bliższej nasady kosci piszczelowej od strony bocznej i przysrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek, blokujaco – kompresyjne z możliwoscia zastosowania srub blokujacych lub korowych/gabczastych ( kompresja miedzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzace sruby blokujace pod różnymi katami – w różnych kierunkach sr. 3.5mm oraz otwory do wstepnej stabilizacji drutami Kirschnera , w czesci dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwoscia zastosowania alternatywnie srub blokowanych w płytce i korowych/gabczastych 3.5/4.0. Sruby blokowane w płycie samogwintujace oraz samotnace/samogwintujace z gniazdami szesciokatnymi i gwizadkowymi wkrecane przy pomocy srubokreta dynamometrycznego 1,5Nm. - płyty do bliższego konca kosci piszczelowej boczne 3.5, dług. od 81 do 237mm, od 5 do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do bliższego konca kosci piszczelowej przysrodkowe 3.5, dług. od 93 do 301mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. Materiał stal. | szt. | 4 |  |  |  | 0 | 0
13 | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kosci udowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszajacym kontakt z koscia, blokujaco - kompresyjna do bliższej nasady kosci udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek, blokujaco – kompresyjne z możliwoscia zastosowania srub blokujacych lub korowych/gabczastych ( kompresja miedzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzace sruby blokujace pod różnymi katami – w różnych kierunkach sr. 5.0 i 7,3mm W czesci dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwoscia zastosowania alternatywnie srub blokowanych w płytce i korowych/gabczastych 4.5/5.0. Sruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0/7,3), samogwintujace oraz samotnace/samogwintujace z gniazdami szesciokatnymi i gwizadkowymi wkrecane przy pomocy srubokreta dynamometrycznego 4,0Nm. Płyty w wersji z hakiem i bez haka na kretarz wiekszy. Materiał stal. - płyty hakowe do bliższej nasady kosci udowej, długosc od 133 do 385mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne. - płyty do bliższej nasady kosci udowej (bez haka), długosc od 139 do 391mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki, płyty lewe i prawe. Materiał stal | szt. | 2 |  |  |  | 0 | 0
14 | Sruba blokujaca i konikalna kaniulowana LCP sr. 5.0 mm,samotnaca, gniazdo srubokreta szesciokatne 4.0 mm, długość 25-105mm. Materiał stal. | szt. | 2 |  |  |  | 0 | 0
15 | Sruba blokujaca i konikalna kaniulowana LCP sr. 7.3 mm,samotnaca, gniazdo srubokreta zesciokatne 4.0 mm, długość 20-145mm. Materiał stal. | szt. | 4 |  |  |  | 0 | 0
16 | Sruba blokujaca LCP sr. 5.0 mm,samogwintujaca, gniazdo srubokreta szesciokatne 3.5mm, długość 14-90mm. Materiał stal. | szt. | 10 |  |  |  | 0 | 0
17 | Sruba korowa 4,5mm - samogwintujaca, gniazdo srubokreta szesciokatne 3.5, długość 14-100mm. Materiał stal. | szt. | 10 |  |  |  | 0 | 0
18 | Śruba blokowana 2,7mm samogwintująca, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, długość 10-60mm. Materiał stal | szt. | 14 |  |  |  | 0 | 0
19 | Sruba korowa LCP 2,4mm, samogwintujaca, gniazdo srubokreta gwiazdkowe, długość 6- 40mm. Materiał stal. | szt. | 7 |  |  |  | 0 | 0
20 | Śruba blokująca LCP śr. 3,5mm, samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 2.5mm, długość 10-60mm. Materiał stal. | szt. | 135 |  |  |  | 0 | 0
21 | Śruba korowa 3,5mm - samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 2.5, stal, długość 10-60mm. Materiał stal. | szt. | 135 |  |  |  | 0 | 0
22 | Gwózdz tytanowy do bliższej nasady kosci udowej, blokowany, rekonstrukcyjny do złaman przezkretarzowych. Gwózdz o anatomicznym kacie ugiecia 6º ML (w przypadku gwozdzi długich promien ugiecia 1500 mm), możliwosc blokowania statycznego lub dynamicznego w czesci dalszej. Sruba doszyjkowa sr. 11mm wraz ze sruba antyrotacyjna 6,5mm; w długosci: od 80 mm do 120 mm z przeskokiem co 5 mm (sruba antyrotacyjna do 105mm). Zaslepka o przewyższeniu: 0 mm. Sruba dystalna 4,9 mm w długosci: od 26 mm do 100 mm, z gniazdem szesciokatnym. Rozmiary: długosci: (gwozdzie krótkie) 200mm, 240mm, (gwozdzie długie) 340mm, 380mm, 420mm. Katach CCD: 125º, 130º, 135º. Komplet stanowi: gwózdz + sruba doszyjkowa + sruba antyrotacyjna + zaslepka + sruba blokujaca | szt. | 20 |  |  |  | 0 | 0
23 | Sruba blokujaca dystalna sr. 4,9mm, gniazdo szesciokatne 3,5mm, długość od 26 do 100 mm . Materiał tytan | szt. | 40 |  |  |  | 0 | 0
24 | Sruba zaslepiajaca do gwozdzia, gniazdo szesciokatne 3,5 mm,przedłużenie 0mm. Materiał tytan | szt. | 20 |  |  |  | 0 | 0
25 | Sruba doszyjkowa sr. 11.0mm, samogwintujaca, długość od 80 do 120 mm ze skokiem co 5mm. Materiał tytan | szt. | 20 |  |  |  | 0 | 0
26 | Sruba antyrotacyjna sr. 6.5mm, samogwintujaca, gniazdo srubokreta szesciokatne 4,0 mm, długość od 60 do 105 mm ze skokiem co 5mm. Materiał tytan | szt. | 20 |  |  |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Wykonawca powinien: - zaoferować implanty wykonane ze stali nierdzewnej i tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, - przekazać dla szpitala w użyczenie instrumentaria na czas trwania umowy, - dowozić nieodpłatnie do zabiegów ekstrakcyjnych zestaw do ekstrakcji śrub, płyt i gwoździ, - utworzyć bank implantów na Bloku operacyjnym szpitala w Krotoszynie – po 1 szt. z wybranych rozmiarów, - przeprowadzić w trakcie trwania umowy przynajmniej jedno szkolenie personelu.
Uwaga:w przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: -nie stosuje-.
Brak wypełnienia kolumny -Producent - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na pdostawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.