Załącznik nr 6

| Opis parametrów technicznych aparatu usg – zadanie nr 2 |
| --- |
| Pełna nazwa aparatu …………………………………………….………………………… Rok produkcji - ……… typ. …………………..…………… Kraj …..……………………….. Producent/firma - ..........................................………………..……………………………………… |
| Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Wymogiem granicznym w kolumnie 3 jest również podana wartość, która określa wymagany dopuszczalny zakres danego parametru. Niespełnienie tego warunku również będzie miało skutek jak wyżej. |
| LP. | Opis parametru | Wartość graniczna / wymagana | Oferowany parametr należy szczegółowo opisać |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Konstrukcja |  |  |
|  | Kliniczny, cyfrowy, wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem | TAK |  |
|  | Konstrukcja i oprogramowanie oferowanej wersji aparatu – wprowadzone do produkcji i eksploatacji w 2011 roku lub nowszy | TAK |  |
|  | Przetwornik 12-bitowy | TAK |  |
|  | Zaawansowany technicznie cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów nadawczych: min. 1024 | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych: min. 1024 | TAK |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych: min. 2 | TAK |  |
|  | Dynamika obrazu: co najmniej 190 dB | TAK |  |
|  | Monitor LCD wysokiej rozdzielczości bez przeplotu o przekątnej ekranu minimum 15 cali. Możliwość obrotu ekranu monitora w płaszczyźnie poziomej i pionowej oraz zmiana wysokości monitora względem pulpitu. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy USG: min. 2 MHz - 15 MHz | TAK |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 2000 | TAK |  |
|  | Możliwość uzyskania dynamicznych obrazów po zamrożeniu ze zmianą prędkości odtwarzania (tzw. Cineloop) | TAK |  |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 1000 sek. | TAK |  |
|  | Głębokość pola obrazowego: co najmniej od 2 cm do 24 cm | TAK |  |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika: minimum 15 | TAK |  |
|  | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z nich | TAK |  |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu | TAK |  |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów min. B, B + B M B + M D B + D B + C (Color Doppler) B + PD (Power Doppler) B + Color + M | TAK |  |
|  | FRAME RATE dla trybu B: min. 650 obrazów/sek. | TAK |  |
|  | FRAME RATE dla trybu B + kolor: min. 200 obrazów/sek. | TAK |  |
|  | Obrazowanie na harmoniczne Min. 4 pasma częstotliwości | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) ze wszystkich głowic. | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.: +/- 6,3 m/sek (przy zerowym kącie bramki) | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) ze wszystkich głowic. | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min.: +/- 3,9 m/sek | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) ze wszystkich głowic. | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w obrazowanie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym Min. 3 kursory (linie proste) | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w obrazowanie M-mode anatomiczny z pamięci Cineloop Min. 3 kursory (linie proste) | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) na wszystkich głowicach. | TAK |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Zakres bramki dopplerowskiej: min. od 0,5 mm do 10 mm | TAK |  |
|  | Korekcja kąta bramki dopplerowskiej max. +/- 80 stopni | TAK |  |
|  | Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) min. w 8 strefach | TAK |  |
|  | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 25 map | TAK |  |
|  | Archiwizacja obrazów | TAK |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na dysku twardym (min. 160 GB) i bazą pacjentów | TAK |  |
|  | Aparat w standardzie wyposażony w zapis obrazów w formacie DICOM i wyjście do podłączenia sieci DICOM (wersja 3.0) | TAK |  |
|  | Zapis obrazów w formatach DICOM, JPG, BMP i TIFF w systemie aparatu i bezpośrednio z niego na nośnikach typu PenDrvie oraz płytach CD-R/RW | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno-biały. | TAK |  |
|  | Nagrywarka CD-R/RW | TAK |  |
|  | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |
|  | Funkcje użytkowe |  |  |
|  | Powiększenie obrazu bez pogorszenia jakości: min. x6 | TAK |  |
|  | Ilość pomiarów obrazowanych jednocześnie na ekranie: Minimum 8. | TAK |  |
|  | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK |  |
|  | Przełączanie głowic z klawiatury. | TAK |  |
|  | Pełna klawiatura alfanumeryczna. | TAK |  |
|  | Programowalne klawisze min. 10 | TAK |  |
|  | Podświetlane klawisze na pulpicie sterowniczym min. w 2 kolorach | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do badań: Brzusznych Ginekologicznych Położniczych Naczyniowych Urologicznych Małych narządów (tarczyca, piersi) Ortopedycznych (badania bioderek z pomiarem kątów metodą Grafa) Pediatrycznych Kardiologicznych Transkranialnych | TAK |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie ginekologiczno-położnicze posiadające: Szczegółowe raporty badań z uśrednieniem wyników Możliwość przedstawienia wyników na siatkach wentylowych Automatyczne zapamiętywania wszystkich raportów z badań | TAK |  |
|  | Głowica elektroniczna konweksowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy o parametrach : - Zakres częstotliwości pracy co najmniej 2,0 – 6,0 MHz. - Liczba elementów: min. 192 - Kąt skanowania min 60 stopni, promień krzywizny min 60 mm - Obrazowanie harmoniczne w głowicy konweksowej – 4 pasma harmonicznych częstotliwości pracy. Głowica elektroniczna endokawitarna do badań dopochwowych i rektalnych, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy o parametrach: - Zakres częstotliwości pracy co najmniej 3,0 – 9,0 MHz. - Liczba elementów: min. 190, - Długość promienia pola skanowania i kąt skanowania min. 9 mm R i 180 stopni. | TAK |  |
|  | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie w trybie Kolorowy Doppler Tkankowy (Color Tissue Doppler) oraz Spektralny Doppler Tkankowy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o inne typy obrazowania i współpracy z głowicami do badań: - kardiologicznych - naczyniowych - małych narządów - położniczych - ginekologicznych - ortopedycznych - endokawitarnych - śródoperacyjnych - przezczaszkowych - obrazowanie 3D/4D | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę Liniową min. 5,0-10,0 MHz, min. 192 elementy, szerokość skanu min. 50 mm | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (tzw. 4D) z głowicy objętościowej brzusznej, min. 3,0 – 10 MHz, min. 190 elementów, obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (tzw. 4D) z głowicy objętościowej endovaginalnej, min. 3,0 – 9,0 MHz, min. 190 elementów, obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o współprace z głowicą transrektalną dwupłaszczyznową w układzie Convex/Convex | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę Liniową 2,0-6,0 MHz o długości min. 70 mm, z centralnym kanałem biopsyjnym przechodzącym przez głowicę | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę laparoskopową 4,0-10,0 MHz | TAK |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Instrukcja w języku polskim (dostawa wraz z aparatem) | TAK |  |
|  | Certyfikat CE na aparat i głowice - załączyć | TAK |  |
|  | Gwarancja obejmująca cały system (aparat, głowice, printer) min. 24 miesiące | TAK |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
|  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (załączyć dokumenty potwierdzające posiadanie autoryzacji) | TAK |  |

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania  przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Niniejszym oświadczamy, że skonfigurowany wg powyższej specyfikacji sprzęt jest kompletny i po instalacji będzie gotowy do pracy bez dodatkowych zakupów, z zastrzeżeniem materiałów eksploatacyjnych.

.....................................				              ……................................................................. (miejscowość i data )                                               		  (pieczątka i podpis osoby upoważnionej      						                       	       do reprezentowania Wykonawcy)